编号：0135-2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 管材断裂伸长率测试 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 国家标准≥350%，转换为企业内控标准（550±20）% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管材》.GB/T 8804.3-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测试》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量参数公差范围：T=±20%； △允≤1/3Ｔ =±20%×1/3=±6.7% 2 =6.7×1/3=2.2% 3测量范围：试样的长度拉伸前为150(50)mm,拉伸后为(550-660)mm,而拉力试验机的拉伸最大位移为1000.0mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 微机控制电子 万能试验机UTM1925 |  | UTM4303X |  | ±1% 拉伸位移为0-1000.0mm。 | Z2021-J147182 |  | 2021.10.19 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围0-1000.0mm，满足计量要求的测量范围(275-295)mm的要求。 测量设备最大允许误差±1%，满足于测量过程最大允许误差±6.7%的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：李海蒙 验证日期：2022 年 06 月2日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： 2022 年08月06 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |