编号：0856-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 主阀块孔径检验 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质量管理部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 65㎜ |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 0.1㎜ |
|  |  | 公差T |  | +0.3㎜ |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 |  | √ |
| 1.数显游标卡尺K20H170234 |  |  | (0-200)㎜ |  | / |  | ±0.01㎜ | / |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | CQCY-GK-001 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 测量方法编号 |  |  | CQCY-GK-001 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 环境条件 |  |  | 20±5℃ |  |  |  |  |  |  | √ |
| 操作人员姓名 |  |  | 张雪慧 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 主阀块孔径检验测量不确定度评定 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 有效性确认方法 |  |  | 高度控制测量过程有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 主阀块孔径检验测量监视记录 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 主阀块孔径检验测量控制图 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 综合评价 | 测量过程控制规范编制满足要求。测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能均受控。 测量过程不确定度评定方法正确。测量过程有效性确认方法正确，满足要求。测量过程监视在控制限内。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    2022年08 月12 日    审核员：                企业部门代表：