编号：0147-2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 光缆衰减常数检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | Ⅰ级 波长1550nm ≤0.22dB/km |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | YD/T 901-2018 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.YD/T 901-2018标准规定：Ⅰ级，使用波长1550nm，衰减常数≤0.22dB/km，即为计量要求。 2.测量范围导出：光时域反射仪测量范围0-260km，可以根据需要光纤长度过程检验设置为0-10km，成品检测设置为0-5km，光纤衰减波长1310nm、1550nm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 光时域反射仪 670209 |  | FTB-720-23B-EI |  | 校准结果U=0.040dB/km k=2 |  | G22042-5 | 2022.7.27 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围0-260km,满足计量要求的测量范围0-10km的要求，光纤衰减波长1310nm、1550nm，满足检测要求。 2）测量设备的分辨率0.001 dB/km，满足计量要求≤0.22dB/km，精确至0.01 dB/km的要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年 07月 30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年 09 月02 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |