编号：0147-2020-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 光缆衰减常数检测过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 质检部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | Ⅰ级 波长1550nm ≤0.22dB/km |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  |  |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  | 光时域反射仪的分辨率0.001 dB/km |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 1. 光时域反射仪 |  |  | 0-260km 光纤衰减波长1310nm、1550nm |  | U=0.040dB/km k=2 |  |  |  | 分辨率0.001 dB/km |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | JL-8.2-01 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | Q/SX.J14-03 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 23℃±2℃ |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 钱伟民 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022 年09月02日        审核员：                 企业部门代表：