附1：

LDS80-2.5三转子流量计密封性试验过程

不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：JJG667-2010液体容积式流量计

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：压力表，测量范围（0-16）MPa，不确定度Urel=0.40%FS,k=2。

1.4、被测对象：压力（2.5-3.75）MPa。

1.5、测量过程：JJG667-2010液体容积式流量计的要求，对叶轮外径尺寸进行测量，直接读数并记录。

- 数学模型

ΔL=L

式中：ΔL ----压力测量结果

- ------压力表的读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度主要来源于：

- （1）测量重复性引入的标准不确定度u1

- （2）测量设备引入的标准不确定度u2

3.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1的评定

对测量重复性引入的标准不确定度进行A类评定测量：压力表正常工作状态下，同一组人，用同一只压力表，在相临近的时间内，在电动试压泵上连续升压测量10次，每次取正、反行程的平均值，得到一组测量值为：3.60MPa ，3.60MPa，3.60MPa，3.58MPa，3.6MPa，3.6MPa，3.6MPa，3.6MPa，3.6MPa，3.6MPa

被测试件测量值的平均值：

单次重复性测量值的实验标准差：

被测量估计值（L）标准不确定度分量u1：（L为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量： u1=S=0.0063MPa

3.2、测量设备引入的标准不确定度分量u2

查压力表的校准证书，不确定度Urel=0.40%FS,k=2，则由测量设备引入的不确定度分量为：

u2=

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总于表2

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性 | 0.0063MPa |
| 标准不确定度u2 | 测量设备 | 0.0075MPa |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×0.0098MPa=0.02MPa

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.02MPa, k = 2

评定人：李锐