附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 01 | 测量过程名称 | LDS80-2.5三转子流量计密封性试验过程 | 测量过程 规范编号 |  | EMZN-CL-GF-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 测量项目 | 压力 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：规格型号（0-16）MPa，出厂编号170424683的压力表 测量方法：按照EMZN-CL-GF-002《LDS80-2.5三转子流量计密封性试验过程控制规范》，JJG667-2010液体容积式流量计 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格上岗 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 查出厂编号170424683的压力表的校准证书，校准日期2022年8月1日，溯源符合要求。 用比对法对测量过程进行有效性进行确认： 1、2022年8月3日，用（0-16）MPa的压力表对LDS80-2.5三转子流量计密封性进行5次测量，计算得压力平均值：1=3.60MPa。 2、2022年8月10日，用（0-16）MPa的压力表对LDS80-2.5三转子流量计密封性进行5次测量：计算得压力平均值：2=3.59MPa。 3、测量过程的不确定度U=0.02MPa，k=2，则 En=0.35<1，此测量过程有效。 确认人员：李锐 日期：2022年8月 10日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |