编号：0840-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 纸板定量的测定 |  |  |  | 被查部门 |  |  | 分析检测中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 20g |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±0.02g |  |
|  |  | 公差T |  | ±0.06g |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  |  | 其他要求 | 无 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  |  | 是 |
| 电子天平 |  |  | （0-220）g |  | / |  | Ⅰ级 | d=0.1mg |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 《纸板定量的测定测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | QA-07-148 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | （25±2）℃ |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 刘洁 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 测量过程不确定度评定 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 纸板定量的测定过程验证记录 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 测量过程监视记录 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 测量过程监视控制图 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件常温常湿满足要求、操作人员刘洁经培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程监视采用不同检测人员比对测试结果进行分析，结果处于控制限之内。该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022年8 月 11 日    审核员：                企业部门代表：