编    号：0261-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 封隔器总装水压密封试验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 15+1MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | SY/T5404-2011和AY/CL-01封隔器总装水压密封试验测量过程控制规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 量程的确定：水压密封试验压力15-16MPa，但为了试验过程的各种规格压力使用范围应为压力表量程20%～80%的要求，选用量程为0～25MPa压力表可以满足要求。 - 最大允许误差的确定：水压密封试验的压力表＜±2%，SY/T5404-2011 标准规定。 - 测量设备的允差：准确精度等级1.6级,测量设备的最大允差为25MPa×(±1.6%)=±0. 4MPa。 测量设备的检定:准确度等级1.6级，0～25MPa压力表于2019年10月18日 检定，结果：符合1.6级要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 压力表 | (0-25)Mpa |  | ±1.6% | 19101823 |  | 2019.10.18 |
| 计量验证记录 - 准确度等级1.6级，0～25MPa压力表符合SY/T5404-2011 标准规定的水压密封试验所用的压力表的准确度等级＜±2%及压力为15MPa的测量过程计量要求。 - 验证合格证书及标识：该压力表通过计量确认合格后，填写计量确认验证纪录并粘贴确认标识。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：贾广文 验证日期：2019年12月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求？ - 计量要求导出方法是否正确？ - 测量设备的配备是否满足计量要求？ - 测量设备是否检定/校准？ - 测量设备验证是否正确？ 审核员意见： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |