编号：0261-2019

不符合项报告

企业名称：大庆市傲阳石油科技开发有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产车间 陪同人员:

不符合事实描述： 在生产车间发现正在使用的编号为127854365 规格0-300mm的游标卡尺没有纳入测量设备台账中进行管理，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条款“用于监视和记录影响量的测量设备应包括在测量管理体系内”的规定的要求。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 6.3.1_条款_测量设备__ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名:审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页