编号：0983-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 压力传感器精度检验 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (30±0.05%)MPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JJG 882-2019压力变送器检定规程 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围：T=0.03MPa - 最大允许误差：T/3=0.03MPa/3=0.01MPa 3、被测参数测量范围：测量设备的测量范围需覆盖被测参数范围，因此选择(0～40)MPa压力检验校验台即可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 压力检验校验台4577001 |  | (0～40)MPa |  | 0.02级 |  | 530013-AL-0 | 2022.4.29 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围(0～40)MPa压力表，满足计量要求的测量范围(30±0.05%)MPa的要求。 2）测量设备的最大允许误差40MPa×(±0.02%)=±0.008MPa，满足导出的测量设备最大允许误差△允≤0.01MPa的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年4月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备检定/校准合格。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022年8月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |