不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 重庆西友新型墙体材料有限公司 | 陪同人员 | 施国生 |
| 受审核部门 | 技术部、生产部 | 预计整改完成日期 | 2022年8月30日 |
| 不符合事实描述: 查测量监视设备管理：1）用于产品检测的膜厚仪、千分尺、钢卷尺提供的校准证书有效期已过； 2）安装在储气罐上的压力表、安全阀未提供检定或校准证实； 3）用于监测天然气泄漏的可燃气体报警器未按照要求按期实施校准。 上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5.2a条款 ：“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的要求 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 ■ GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准9.1.1 条款：“组织应确保监视和测量设备在适用时得到校准或验证，并被适当使用和维护”的要求。 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                    日期: