测量设备溯源抽查表

编号：0112-2020-2022

| 企业名称 | 常州澳弘电子股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品保部 | 显微镜 | LG-A1-022 | BX53M | Urel=1.1% (k=2) | 测微尺 U=0.2μm (k=3) | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.12.16 | √ |
| 品保部 | 三次元影像量测仪 | LS-A1-029 | P760C | U=2.7μm (k=2) | 玻璃线纹尺 U=（0.20+1.5L）μm (k=3) | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.12.16 | √ |
| 品保部 | 电子天平 | FM-A1-002 | FA2104N | Ⅰ级 | 砝码 E2 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.12.16 | √ |
| 品保部 | 孔铜厚度标准片 | 3-8220 | 32μm | Urel=5.0% (k=2) | 多功能测厚仪 MPE:±2% | 上海市计量测试技术研究院 | 2022.3.10 | √ |
| 品保部 | 阻抗测试仪 | ER-A1-002 | 0-999.999Ω | Urel=0.3% (k=2) | 直流低电阻表校准仪 Urel=2.0E-4 (k=2) | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.12.16 | √ |
| 制造部 | 压力表 | HY80833 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 压力表检定装置 0.05级、0.4级 | 常州检验检测标准认证研究院 | 2022.4.14 | √ |
| 制造部 | 数显外径千分尺 | LS-A1-045 | (0-25)mm | ±0.002mm | 量块 五等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.12.16 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》（AOH/JL/P013-2019）、《外部供方管理程序》（AOH/JL/P012-2019），《量值溯源管理程序》（AOH/JL/P014-2019），公司未建最高计量标准，测量设备由品保部负责溯源。公司测量设备分别委托扬州市天域计量测试有限公司、常州检验检测标准认证研究院、上海市计量测试技术研究院等机构检定、校准，检定、校准证书由品保部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年 8 月 19 日~ 8 月 19 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。