编号：0112-2020-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 孔径尺寸测量 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 品保部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | φ5.4mm |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±0.05mm |
|  |  | 公差T |  | ±0.15mm |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 |  | 满足 |
| 三次元影像量测仪 |  |  | （0-300）mm |  | U=2.7μm (k=2) |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | AOH/QW006-2020 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 三次元操作规程/N40024441B0 元件面正视外形图 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度：（22±5）℃ 湿度：≤70% |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 方露（经培训合格） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 另附：测量结果不确定度评定 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 另附：测量过程有效性确认 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 另附：测量仪器核查记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 另附：控制图 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   2022 年 8  月  19 日    审核员：   企业部门代表：