编号：0587-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 苏州太湖电工新材料股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 绝缘漆车间 | 电子计价台秤 | T34 | TCS-300kg | Ⅲ | 非自动衡器检定装置（100mg~85t:M1等级） | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.12.02 | √ |
| 质检计量科 | 自动耐电压测量仪 | JS | 30kV | 电压：±5% 电流：±5% 时间：±5% | 耐电压测试仪校验仪 电压测试（kV）:Urel=0.20%,k=2; 电流测试（mA）Urel:=0.04%,k=2, 时间测试（s）:Urel=0.15%,k=2; 失真度测试（%）：Urel=1.2%，k=2, 波纹系数测试（%）：Urel=0.74%，k=2 数字高压表：Urel=0.25%，k=2; 直流电压：Urel=0.13%，k=2 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.12.02 | √ |
| 质检计量科 | 涂-4杯粘度计 | N4 | LND-1 | 容量：（100±1）ml 内径：Φ（49.5±0.2）mm 内锥体角度：81º±15′ 漏嘴：长（4±0.02）mm 嘴孔内径：Φ（4±0.02）mm | 标准黏度液：U=0.21%，k=2 标准黏度液： U=0.27%，k=2 电子秒表： MPE:±0.01s | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.12.02 | √ |
| 质检计量科 | 绝缘电阻测量仪 | A4 | ZC36 | 2级 | 兆欧表检定装置 0.2级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2022.4.27 | √ |
| 质检计量科 | 智能直流低电阻测试仪 |  | 2512B | ±0.05% | 量程≥10mΩ时：0.01级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.12.02 | √ |
| 线圈车间 | 绕线匝冲击耐压仪 | TX-05 | RZJ-45 | 脉冲电压峰值（V）：±5% 波前时间（μs）：±30% | 垂直偏转：U=0.6%（k=2）; 扫描时间：U=0.1%（k=2）; 上升时间：Urel=10%，k=2； 频带宽度： Urel=7%，k=2； 高压探头： 衰减比：DC:Urel=1.0%，k=2， 1kHz:Urel=1.5%，k=2； 频率响应：U=0.8dB(k=2); 上升时间：Urel=30%，k=2； 输入电阻：Urel=0.6%，k=2； | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.12.02 | √ |
| 质检计量科 | 电热鼓风干燥箱 | H2 | DHG-9075A | ±2℃ | 多点温湿度测试仪温度：U=0.04℃(k=2) | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.12.02 | √ |
| 质检计量科 | 外径千分尺 | Q4 | 0-25mm | 0.001mm | 量块 5等 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.12.02 | √ |
| 质检计量科 | 高压电桥 | A9 | QS37 | ±1.5% | 标准损耗器 电容：Urel=6E-3（k=2） 损耗：U=（0.003%~0.040%）（k=2） | 广州力赛计量检测有限公司 | 2022.07. 21 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检计量科负责溯源。公司测量设备全部委托苏州市吴江区检验检测中心和广州力赛计量检测有限公司等第三方机构检定/校准，检定/校准证书由质检计量科保存。现抽查9件，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年08月18日上午~ 08月 19日 下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |