编号：0094-2019-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 聚乙烯 熔体流动速率测试过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 技检部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 加热温度190℃ （0.2~1.0)g/10min |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  |  |  |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |  |
|  |  | 其他要求 |  | GB/T 3682.1-2018要求 |  |  |  | 其他要求 |  | 温度控制器分辨率0.1℃，天平最大允许误差±1mg. |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 |  | 是 |
| 1. 熔体流动速率仪 (温度控制器) |  |  | (常温-400) ℃ |  |  |  | ±0.5℃ |  | 分辨率0.1℃ |  |  |
| 2.电子天平 |  |  | (0-100)g |  |  |  | ±0.5mg |  | 分辨率0.1mg |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | AS/CL-GF-001 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T 3682.1-2018 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温及（20±2）℃（电子天平） |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 江锡徐（培训上岗） |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《熔体流动速率测量不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《熔体流动速率测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《熔体流动速率监视记录表》 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《熔体流动速率测量过程均值控制图》 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022  年09月07 日       审核员：                 企业部门代表：