[image: image1.jpg]nﬂﬁﬁ



   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0106-2018-2022
审核员现场审核记录

企业名称：江西金虎保险设备集团有限公司
审核员：[image: image2.png]


                                            审核日期： 2022年08月30日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：

企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2以顾客为关注焦点


	公司的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。
公司组织机构无变更，产品无新增。
公司在物料交接、能源、安全、现场管理等方面未接到有顾客投诉、纠纷、处理等状况。


	营销部

	否

	2
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	现场查看百格刀（JH-BG-01) ，型号1mm/6齿，校准证书，编号SM-21-0070，有效期至2022.10.08；拉力试验机（20189801），型号GM-L-500，校准证书，编号SM-21-0066，有效期至2022. 10.07，校准单位均为江西赛宝计量检测有限公司校准，现场标识和证书信息一致。

现场环境满足测量设备使用要求。

抽查编号为JH-TC-01（TC-100）的涂层测厚仪，江西赛宝计量检测有限公司校准合格，有效期2021.10.08-2022.10.07；公司所有测量设备都经过溯源.详见《测量设备溯源抽查表。    
	生产部
	否

	3
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	营销部建立了钢材、塑粉、喷涂、木制品、智能系统、包材、五金配件、刀模设备、检测等合格供方名册。

抽钢材购买合同，供方为江西荣伟实业有限公司，在合格供方名录中。有江西荣伟实业有限公司供应商现场评审查核表，查核时间2022.4.23，从体系、工艺、物料、风险等方面进行了查核，结论列为合格供应商；有供应商定期评价报告，2022.6.30从产品品质、交货及时率、价格、服务等4方面进行了评价，得分90分，评为A类供应商,但在供应商名册中江西荣伟实业有限公司为B类供应商。两者不一致。已立即整改。

抽江西赛宝计量检测有限公司、苏州国方校准测试技术有限公司供应商定期评价报告，综合评分分别为84分和82分，评定等级均为B类。
	营销部

	否

	4
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认


	编号为JH-TC-01的涂层测厚仪，有效期2021.10.08-2022.10.07，对关键测量过程使用的涂层测厚仪在校准回来后未进行计量确认。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003中7.1.1的要求 ，为次要不符合 。

	生产部
	不符合项01

	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	公司顾客满意度调查2022年5月采用电话回访的方式，对华北科技学院合崇州市公安局进行了回访，调查内容从技术能力、服务态度、配合度、交付期、售后服务等5个方面对公司进行了评价，评价得分为98%。


	营销部


	否

	7
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	营销部：2021年监督审核未开出不符合项；

生产部：2021年监督审核开出1个不符合项，现已完成整改。

	营销部

生产部


	否

	8
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围

	产品的销售

	抽查江西金虎保险设备集团有限公司2022年郎溪县智慧档案馆配套设备采购项目合同，签订时间2022年2月28日。确认该公司对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备钢卷尺、游标卡尺、电子台秤、涂层测厚仪、压力表等的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	营销部

	否

	9
	抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同

	产品的售后（或者产品维修）

	抽查江西金虎保险设备集团有限公司2022年绿色智慧档案室合同协议，项目编号：CRCC-JTGS-01，签订时间2022年3月10日,有质量保证及售后服务条款，其中：“7检验、测试7.1在交货前，卖方应按合同要求对物资的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面详细的检验，并出具一份证明物资符合合同规定的检验合格证书，此证书将作为买方接收物资的必要证据，但不作为有关规格、数量或重量的最终检验结论。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。12备品备件（3）在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。15保证15.3买方以书面形式通知卖方质量保证期内所发现的缺陷，卖方在收到通知后应在3天内到达现场并提出解决方案，及时给予更换或退货。15.4卖方保证对由于生产制造或其他未交付买方前即已存在的原因造成物资的任何缺陷负责，卖方收到买方关于物资缺陷书面通知时，保证迅速进行缺陷修补、更换，所产生的费用由卖方全部负责。”
	营销部

	否


 2 / 4

