编号：0073-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 原料熔体流动速率 测试过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 加热温度190℃ (0.2～2.5)g/10min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 3682.1-2018 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） GB/T 3682.1-2018标准规定： 1.当试验中温度控制系统应满足以0.1℃温度间隔设置试验温度,而配备的熔体流动速率仪的温度控制器的分辨率为0.1℃； 2.天平的最大允差为±1mg或更小 ,而配备的电子天平的分度值为0.1mg，0≤m≤50g,最大允差为±0.5mg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 熔体流动速率仪 （温度控制器） 2153 |  | MFI-M |  | 分辨率0.1℃ ±0.5 |  | JX-2021-T-YC-0900049 | 2021.9.27 |
|  | 电子天平 588527 |  | FA1004 |  | 分辨率0.1mg ±0.5mg |  | 918001948-007 | 2022.5.6 |
| 计量验证记录 熔体流动速率仪：温度测量范围（常温-400) ℃，满足计量要求的测量范围190℃的要求； 电子天平：分度值为0.1mg，0≤m≤50g,允差±0.5mg，满足计量要求最大许误差为±1mg的要求，称重范围(0-100)g, 满足计量要求的测量范围(0.2～1.0)g的要求; 以上测量设备的计量要求均满足GB/T 3682.1-2018标准规定的要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年05 月 10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年 09 月13 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |