项目编号：0073-2018-2022

审核员现场审核记录(二)

企业名称：湖北万锦科技有限公司

审核员：                                  审核日期：2022年09月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 现场审核中对公司检测中心、生产部提供的测量设备溯源证书进行抽查：1.电子汽车衡，编号：1241，规格型号：SCS-100，校准日期：2022年05月02日，证书编号：918001942-001，校准单位：沙洋县公共检验检测中心；2.平板硫化机，规格型号为TC-1800，器具编号为 2020112201， 校准日期2021年09月27日，证书编号：JX-2021-T-YC-0900092，校准单位：上海捷祥测控技术有限公司。 3.π尺，规格型号Φ（900-1200）mm 器具编号：220326，证书编号：818005695-006，校准日期2022年05月25日，校准单位：湖北省计量测试技术研究院荆门分院。 4.维卡软化温度测定仪，规格型号为XRW-300D，器具编号2021113001，校准日期2021年12月14日，证书编号：JX-2021-T-YC-1200069，校准单位：上海捷祥测控技术有限公司。5.管材简支梁冲击试验机；规格型号：XJJ-50A，器具编号：1708005，校准日期：2021年09月27日，证书编号：JX-2021-F-YC-0900402,校准单位：上海捷祥测控技术有限公司。 检查生产部的生产现场使用的编号20041761，1.6级的(0-1.6)MPa压力表，已列入《测量设备台帐》管理，但未送检溯源，不符合7.3.2溯源性的要求。 现场审核中均已确认了生产现场及检测中心的其他测量设备溯源、计量确认合格标识相关信息与台账一致。检测中心有环境条件的控制设备，满足测量设备使用环境要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 检测中心 生产部 | 是01 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 检测中心和采购部负责建立测量设备合格供方名录及外部供方名录，对提供服务具备相应资质的上海捷祥测控技术有限公司、沙洋县公共检验检测中心、安正计量检测有限公司、湖北省计量测试技术研究院荆门分院的资质及授权范围每年进行一次评价，满足要求。 | 采购部 检测中心 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：环刚度测量测量过程，所配备的环刚度试验机进行了有效的溯源，由上海捷祥测控技术有限公司校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。 抽查：管材外径测量过程的测量要求识别，配备π尺进行了有效的溯源，由湖北省计量测试技术研究院荆门分院校准，并进行了计量验证，经验证满足要求，方法正确。 企业编制了WJCX008-2018 《 测量设备管理控制程序》，规定测量设备从申购到报废整个生命周期的管理，针对验证不合格的测量设备视不同情况进行维修、降级或报废、追溯处理。 | 检测中心 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业未新增关键测量过程。 抽查重要测量过程：原料熔体流动速率测试过程，编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每月一次，满足测量过程管理要求。 | 检测中心 生产部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了原料熔体流动速率测试过程不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。 详见《测量不确定度评定报告》 | 检测中心 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制的WJCX004-2018《顾客满意度收集、分析管理控制程序》，规定检测中心负责内部顾客满意度的调查和分析，营销中心负责外部顾客满意度调查和分析。 2022年05月20日采用发放调查内部顾客满意度调查的方式进行，目标要求≥95%，实际为96%；2022年上半年外部顾客满意度调查采用顾客满意度调查表调查方式，目标≥90%，实际为90.3%，满足目标要求。 | 检测中心 营销中心 | 否 |
| 7 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查两份合同：1.企业与中国一冶集团有限公司买卖合同，合同编号33ACC221060SOO，签订日期2022年07月11日。产品：通信排管、电力排管、管枕等；2. 企业与中交第三公路工程局有限公司买卖合同，合同编号3GS-XSBXG-0201-2022-0004，签订时间2022年07月08日，产品PE管，买卖售合同中的产品，已确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 营销中心 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水、天然气；2021年09月份至2022年08月份耗水12630t,耗电4743393kW.h，耗天然气775Nm3，合计耗能611.9tce，不是重点耗能企业。 | 生产部 | 否 |