编号：0124-2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 表观密度称重测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (10-20)g |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T6343-2009 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 GB/T6343-2009标准规定： “表观密度的测定时天平的称重精确度为0.1%,”即天平的称量最小分辨率为0.001g，即计量要求。 被测参数称量要求(10-20)g，企业配备的测量设备为（0-210）g。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 电子天平 S-095 |  | （0～210）g |  | 分辨率0.001g U=0.002g k=2 |  | 1TA21000536-007 | 2021.11.23 |
| 计量验证记录 测量设备电子天平的测量范围为（0～210）g，满足计量要求的测量范围（10～20）g的要求。 测量设备电子天平的最小分辨率0.001g；满足GB/T6343-2009标准规定的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：季红梅 验证日期： 2021年11月 28 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022年8月29 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |