编号：0124-2020-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 表观密度称重测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质管部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （10-20）g |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 配备的电子天平最小分辨率0.001g， 测量范围（0～210）g。 |
|  |  | 公差T |  | GB/T6343-2009规定:天平的分辨率0.001g |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1.电子天平 |  |  | （0-210）g |  | U=0.002g k=2 |  | ±0.005g | 分辨率0.001g |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | ACM/SJ-ZG-031 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T6343-2009 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 23℃±2℃，（50±10）%RH |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 季红梅，培训上岗。 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1.1. 编制的测量过程控制规范满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022年8月29日           审核员：                 企业部门代表：