[image: image1.jpg]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0597-2022
审核员现场审核记录二
企业名称：武汉市江汉石油机械有限公司
审核员[image: image2.png]


                      审核日期： 2022年 09月15 日~ 09月16 日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	审核中询问技术工艺部 、生产计划部（生产班组）、质控安检部、财务物管部、

市场开发部、售后服务部等管理员清楚自已的工作职责，职责分明。
	技术工艺部 
生产计划部

（生产班组）

质控安检部
财务物管部

市场开发部

售后服务部
	无

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	   质控安检部已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明表》。

物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	技术工艺部 
生产计划部

（生产班组）

质控安检部

财务物管部

市场开发部

售后服务部
	无

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查
	5.3质量目标
	公司提供了“2022年度质量目标及实施一揽表和质量目标分解及考核方法。编号：JHPM/QR183,有测量目标、要求、考核方式、责任部门、时间要求等。 
	技术工艺部 
生产计划部

（生产班组）

质控安检部

财务物管部

市场开发部

售后服务部
	无

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	技术工艺部的文件编号：JHPM/CL测量管理体系管理手册;技术部使用的国家标准GB/T 10068-2020《电机的机械振动的测量评定》、GB/T29021-2012《游梁式抽油机》技术文件盖有受控章现行有效。
	技术工艺部 
生产计划部

（生产班组）

质控安检部


	无

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理程序》。目前企业暂无测量软件。

	技术工艺部 
生产计划部

（生产班组）

质控安检部


	无

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业建立了《测量记录管理程序》。

抽查了部分测量过程记录：

记录1、武汉江汉石油机械有限公司非关键质量控制点检验记录表，量具品名、规格型号、量具编号、校验项目、测量范围等；
记录2、抽查2022年7月东河采油作业区 抽油机保养记录。设备名称、设备编号、预计完成时间、实际完成时间。

记录3、抽查武汉江汉石油机械有限公司进货检验记录，记录编号：JHPM/QR02,产品名称：轴承、型号规格图号：23222CA/W33,。供方名称、进货日期、进货数量、检验数量、订单号、质保书编号等、
记录4抽查武汉江汉石油机械有限公司直驱电机抽油机出厂前检查表。项目号：22012，抽油机型号：WGYJD22-8-60Z,文件编号：JY-CC-ZQCY20/22,检查项目内容、技术要求、是否合格、检查人、问题整改、审核人等。

记录5抽查武汉江汉石油机械有限公司成品零件检验记录，零件名称：轴承盖,零件图号、零件序列、材料名称：Q235B t125mm,熔炼炉号：A203242,检验数据等。
记录保存期限3年。
	技术工艺部 
生产计划部

（生产班组）

质控安检部


	无

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查见《测量设备台账》有测量设备192台件测量设备，进行了A、B、C分类管理， 
质控安检部使用的游标卡尺，（0-300）mm，编号：T5095459、检定日期2022年7月22日，有效期2023年7月21日；
质控安检部使用的液压万能试验机,型号 WES-1000,编号：10285检定日期2022年7月21日，有效期2023年7月20日。

   质控安检部使用的匝间耐电压测试仪，YD2882-3、编号：82-3-143检定日期2022年7月21日，有效期2023年7月20日。
企业未建立最高计量标准装置，测量设备送东莞凯威计量技术有限公司、方圆检测认证有限公司检定/校准机构进行检定或校准。

现场标识、台账信息和证书一致，质控安检部、生产计划部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》


	技术工艺部 
生产计划部

（生产班组）

质控安检部


	无

	8
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查见1份“供应商评价表”提供了测量供方调查评价记录表。有二家外部供方：东莞凯威计量技术有限公司，注册号：CNAS L7928;方圆检测认证有限公司，注册号：CNAS L12684。
	技术工艺部 
生产计划部

质控安检部

财务物管部

市场开发部

售后服务部
	无

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查见“测量过程控制一览表”共152个测量过程，重要过程42个。涉及到原材料检验、生产过程检验、成品检验。
重点查了高控过程：“轴承位内径尺寸检测过程”计量确认过程验证记录表，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。
高度控制的测量过程计量确认详见附件《计量要求导出及验证记录表》
	技术工艺部 
生产计划部

质控安检部


	无

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程


	   企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量非常齐全。共识别了152个测量过程，42个重要测量过程。
重点抽查了重要测量过程：“轴承位内径尺寸检测过程”进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。

详见《测量过程控制检查表》及附件。
检查技术工艺部的技术文件HLGF0084《来料检验规范》产品:聚酰亚胺薄膜中检验项目，厚度(0.05±0.01)mm、HLGF0035《来料检验规范》产品:0.35NMN相间绝缘中检验项目，厚度(0.35±0.04)mm，检验工具为游标卡尺，根据计量要求导出方法，配备的游标卡尺的允许误差不能满足要求。不符合7.2.2条款。
	技术工艺部 
生产计划部

（生产班组）

质控安检部


	不符合01

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查“轴承位内径尺寸检测过程”测量过程不确定度评定，评定方法正确。
详见附件《测量不确定度评定报告》
	技术工艺部 
生产计划部

（生产班组）

质控安检部


	无

	12
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	技术工艺部 
生产计划部

（生产班组）

质控安检部


	无

	13
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制《测量满意度管理程序》，编制了顾客满意度调查表，2022年5月质控安检部对全公司生产过程的计量人员进行了一次内部顾客调查，内部顾客满意度为100%，达到目标95%的要求；市场开发部

负责外部顾客满意度调查，2021年外部顾客满意度实际为98.11%。达到目标90%的要求，满足要求。
	质控安检部

市场开发部


	无

	14
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	技术工艺部 
生产计划部

（生产班组）

质控安检部


	无

	15
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	计量单位使用未发现不正确。企业无强制检定测量设备，企业的产品不是定量包装产品。
	技术工艺部 
生产计划部

质控安检部


	无

	16
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为电能、水，2021年9月至2022年8月全年共消耗24.97吨标准煤。 不是重点耗能企业。

	生产计划部


	无

	17
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售及售后服务
	抽查武汉市江汉石油机械有限公司机电设备买卖合同，合同编号：4703284604，项目名称：东河项目塔架式抽油机。签订时间2022年03月30日，已确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。抽查服务合同名称：东河油气开发部2021年抽油机维修、维护服务合同。合同编号：860821110198，签订时间2022年07月15日。该合同满足要求。对抽查的服务合同的包括售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认，抽查2022年7月东河采油作业区 抽油机保养记录。设备名称、设备编号、预计完成时间、实际完成时间，维护过程中使用的万用表、硫化氢检测仪、兆欧表等，均在《测量设备台帐》中，统一管控，满足要求。
	市场开发部

售后服务部
	无


 5 / 6

