测量设备溯源抽查表

编号：0043-2018-2022

| 企业名称 | 江苏杰创科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质管部 | 活塞式压力计 | 220529 | Xy-600 | 0.01级 | 活塞式压力计0.005级 | 西北国家计量测试中心 | 2022.06.06 | √ |
| 质管部 | 标准铂电阻温度计 | 191540 | WZPB-9 | 二等 | 一等铂电阻温度计标准装置 一等 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.02.18 (有效期两年) | √ |
| 生产部 | 数字多用表 | MBHHC27639 | MS8265 | DCV:±0.07% ACV:±0.8% DCI:±0.5% ACI:±1.2% R:±0.5% | 多功能校准器DCV:±0.005% ACV:±0.03% DCI:±0.01% ACI:±0.09% R:±0.009% | 江苏省计量科学研究院 | 2022.05.25 | √ |
| 生产部 | 数显温湿度表 | 2045240530 | 608-H1 | ±2℃ | 精密露点仪 一级 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022.06.08 | √ |
| 质管部 | 压力控制器 | 41000HDI | CPC6050 | 0.01级 | 气体活塞压力计 ±0.0035% | 江苏省计量科学研究院 | 2021.05.21 (有效期三年) | √ |
| 生产部 | 绝缘电阻表 | 191202186 | ZC25-3 | 10.0级 | 绝缘电阻表检定装置 ±(1%RD+0.2%FS) | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022.06.08 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | JC-L-04 | 10m | II级 | 钢卷尺标准装置 ±(0.03+0.03L)mm | 淮安市计量测试中心 | 2022.05.30 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 17050225 | 0-150mm | ±0.02mm | 卡尺量具检定装置 五等 | 淮安市计量测试中心 | 2022.05.30 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托西北国家计量测试中心、江苏省计量科学研究院、淮安市计量测试中心、扬州市天域计量测试有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年08月27日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。