[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0043-2019-2022
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：埃梯梯智慧水务科技有限公司
审核员：    [image: image2.png]


                      审核日期： 2022年09月28日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。

	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	公司建立了《测量设备一览表》，现有测量设备41台。均纳入到测量管理体系管理范畴；公司无强制检定测量设备；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。
 查：生产部在用的压力变送器，规格型号为DSTP500,出厂编号0257862， 2022年08月25日经深圳天溯计量检测股份有限公司校准，合格；
查：生产部在用的流量计，规格型号为OPTIFLUX2050W,出厂编号1986875， 2022年08月25日经深圳天溯计量检测股份有限公司校准，合格；
查：质检部在用的洛氏硬度计，规格型号为HR-150A,出厂编号6560， 2022年04月24日经深圳天溯计量检测股份有限公司校准，合格；

查：质检部在用的声级计，规格型号为TES 1350A,出厂编号200806269， 2022年05月09日经浙江省计量科学研究院校准，合格；

现场计量确认标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。
	质检部

生产部
	否


	2
	公司是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部

供方
	 采购部负责测量设备外购供方的选择、评价、建立测量设备合格供方名录。质检部负责测量设备委外调整或修理、委外检定或校准等外来服务以及供方的选择评价。
   查：测量设备服务方的合格供方名录，共2家，深圳天溯计量检测股份有限公司、浙江省计量科学研究院；有校准机构校准能力调查表2份、资质证明等， 满足要求。
	采购部
质检部

	否

	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	抽查：电气控制柜耐压强度试验电压值测量过程。所用的测量设备为耐压测试仪，编号为ATTJLCS008，在2022年05月06日经深圳天溯计量检测股份有限公司校准，在有效期范围内，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。
	质检部

生产部
	否

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视


	一年来，公司增加了3测量过程，均为一般测量过程，具体为：扭矩测量过程、水泵转速测量过程、水泵振动测量过程；所需的测量设备为：指针式扭力扳手、流量转速测量仪、便携式测振仪，均经过校准，在有效期范围内。
查：电气控制柜耐压强度试验电压值测量过程，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，公司对测量过程进行持续监视控制。
	质检部

生产部
	否

	5
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	公司建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。

查：外部顾客满意度调查表，编号ATT-QR-14，调查单位包括杭州富阳水务有限公司等7家单位，外部顾客满意度96%，满足要求。
查：内部顾客满意度调查统计表，发出9张调查卷，发出调查表10份，回收10份，内部顾客满意度96%，满足要求。
	办公室
销售部
	否

	6
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查：电气控制柜耐压强度试验电压值测量过程，其过程不确定度评定，评定方法正确。
	质检部

生产部
	否

	7
	对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围
	产品的

销售
	抽查：富证储出（2019）17号地块（F地块）-给水工程标准化泵房项目，签订时间2025年5月27日，合同编号FSGC-082022-109, 合同内对质量标准及技术要求做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同内对无负压供水设备的技术参数做了详细说明，总工期30天，项目保质期4年，对安装调试、违约责任等做了说明。供货合同中的产品，已确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	销售部
	否

	8
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制

要求
	公司测量设备共41台，均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。

   抽查:测量设备一览表，填写规范，无遗漏，能够使用法定计量单位，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。
	质检部

生产部
	否

	9
	公司能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	公司能源消耗的主要是电和水，自2021年09月至2022年08月，耗电54100kWh，用水490t，耗能折算成6.69tce，不是重点能耗单位。
	办公室

	否


 3 / 5

