编号：0936-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 荜铃胃痛颗粒鉴别样品称重 |  | 被测参数要求(含公差) | 5g±0.05mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GF-SOP-QC-F100016《检验操作规程》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 被测参数要求：5g； 导出计量要求向两边延伸为：（4.99995～5.00005）g； 测量参数公差范围：±0.05mg，T=0.1mg； 导出计量要求：△允=T×1/3 =0.1/3=0.033mg 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 电子天平/B304755475 |  | XS205 | 0.02mg |  | JD-DZTP-2022-0025 | 2022年07月19日 |
| 计量验证记录 1、测量设备的测量范围10mg-220g，满足计量要求的测量范围称重5g±0.05mg的要求； 2、测量设备校准误差0.02mg，满足导出计量要求0.033mg的要求； 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年07月20日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备已经过检定/校准; - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年 09 月03日 |  |  |  |  |  |  |  |