测量设备溯源抽查表

编号：0166-2020-2022

| 企业名称 | 徐州徐工传动科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量保证部 | 颗粒计数器 | 00131 | KT-2 | ±20% | 油中颗粒标准物质Urel=10%(k=2) | 国防科技工业颗粒一级计量站 | 2021.11.24 | √ |
| 质量保证部 | 量块 | 64860 | （125-500）mm | 4等 | 量块2等 | 江苏省计量科学研究院 | 2022.7.15 | √ |
| 质量保证部 | 数显温湿度表 | 20020491 | 608-H1 | U=0.5℃ k=2 U=2.0%RH k=2 | 温湿度鉴定箱： U=0.5℃ k=2 U=1.8%RH k=2 | 徐州市检验检测中心 | 2022.08.22 | √ |
| 质量保证部 | 电子万能试验机 | 180837 | DL-D5000N | 1.0级 | 标准测力仪 0.3级 | 徐州市检验检测中心 | 2022.9.18 | √ |
| 装配分厂 | 覆层测厚仪 | 1785 | 600BF3 | ±(3%H+1) μm | 标准膜厚片 ±1% | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2021.10.30 | √ |
| 机加工分厂 | 可燃气体报警仪 | 2655 | JH-SG-01 | ±5%FS | 可燃气体检测报警器检定装置：Urel=2%(k=2) | 徐州市检验检测中心 | 2022.08.02 | √ |
| 质量保证部 | 扭矩测试系统 | 050001 | NCS2000 | Urel=0.20 %（k=2） | 标准扭矩扳手 0.1级 | 徐州市检验检测中心 | 2022.06.08 | √ |
| 生产制造部 | 氧气压力表 | 8800N6W5 | （0-2.5）MPa | 1.0级 | 精密数字压力表0.25级 | 无锡市计量测试院 | 2022.05.06 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司建立最高计量标准7项，均在有效期内。测量设备由质量保证部负责溯源。公司测量设备除7项建立标准自检外，其余全部委托国防科技工业颗粒一级计量站、江苏省计量科学研究院、徐州市检验检测中心、无锡市计量测试院、苏州朗博校准检测有限公司检定/校准，校准/检定证书由质量保证部保存。根据抽查8件情况，该公司的检定、校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年 09 月 20 日~ 09月 20 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。