编号：0103-2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 表面粗糙度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | Ra≤0.8μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《销轴技术协议》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 被测产品表面粗糙度要求Ra≤0.8um，允许误差为0.8μm。 测量设备最大允许误差：△允≤T/3=0.27μm 测量设备校准不确定度推导： =0.27×1/3=0.09μm |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 /编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书 编号 | 校准/检定日期 |
|  | 表面粗糙度测量仪0014 |  | TR200 |  | ±（5nm+0.15A） | 01CG20211108 | 2021/3/15 周期二年 |
| 计量验证记录 1.测量设备MPE=±（5nm+0.15A），当Ra为0.8μm，MPE=±0.125μm，满足计量要求△允≤0.27μm的要求； 2.测量设备校准的U=0.06μm k=2，满足计量要求的测量设备校准不确定度U95允≤0.09μm的要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年03 月25 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年09 月 21 日 |  |  |  |  |  |  |  |