编号：1044-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 在线监测系统时钟误差检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) | 时钟误差±20s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | QHYJCL-GF-001《在线监测系统时钟误差检测过程控制规范》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量参数公差范围：Ｔ=40S 2、测量设备的最大允许误差≤Ｔ×1/3=40s×1/3=13.3s 3、测量设备校准不确定度推导： =13.3s×1/3=4.43s 4、被测参数测量范围：时钟误差±20s）,选用型号DM1-002电子秒表进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 电子秒表/2020081 |  | DM1-002 | 标准值为10min时，误差值为0.02s |  | DB21J-AG 101534 | 2021/12/16 |
| 计量验证记录 测量设备的最大允许误差为0.02s，满足导出计量要求最大允许误差≤13.3s的要求； 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年 2 月 3 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2022 年 9 月 6 日 |  |  |  |  |  |  |  |