编号：0129-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 液位压力测量误差测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) | （0~98.066）kPa ±1%FS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | Q/BJQHZH001-2016 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围：Ｔ=±1%FS - 测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=±1%FS×1/3=±0.33%FS 3.测量设备校准不确定度推导： =0.66%FS×1/3=0.22%FS 3. 被测参数测量范围：0~98.066kPa，测量范围导出为：（0-100）kPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/ 测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 数字压力计 （全自动压力校验仪) 81117080008 |  | （-90~2500）kPa | 0.05级 校准结果 ±0.1%FS |  | LX1912205053-001 | 2021.10.28 |
| 计量验证记录 1.测量设备的测量范围（-90~2500）kPa，满足导出计量要求的测量范围（0-100）kPa 的要求； 2. 测量设备准确度等级为0.05级(校准结果±0.1%FS)，满足导出计量要求最大允许误差±0.33%FS的要求； 3. 测量设备校准不确定度U=0.025% FS k=2, 满足导出计量要求U95允=0.22%FS的要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 10 月29 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年09 月23 日 |  |  |  |  |  |  |  |