编号：0100-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 销轴硬度检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （23-30）HRC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 相关《设计图纸》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 被测参数要求：(23-30)HRC，测量设备的测量范围(20-70)HRC,满足要求。 - 被测参数允差范围T=30-23=7HRC，导出计量要求：Mcp=T/3MPEV≥1.1，MPEV≤T/3.3=2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 手动洛氏硬度计/CH021201501100716 |  | (20-70)HRC |  | ±1.5HRC |  | 22LX81072285 | 2022.04.13 |
| 计量验证记录 - 选择的手动洛氏硬度计测量范围为(20～70)HRC，满足要求； - 手动洛氏硬度计的最大允差为±1.5HRC，即：1.5＜2.1，满足要求。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年04月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年09月09日 |  |  |  |  |  |  |  |  |