编号：1042-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 特变电工股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号/管理编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 自控车间 | 游标卡尺 | 7263 | (0~300)㎜ | ±0.04㎜ | 量块5等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.3.23 | √ |
| 质量工艺部 | 耐压测试仪 | 23452 | MS2670C | 电压:Urel=1.2%,k=2 电流:Urel=0.25%,k=2 时间:U=0.1s,k=2 | 数字高压表 交流:±1%读数 直流:±0.5%读数 电子秒表 U=1.4×10-2s,k=2 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2022.3.28 | √ |
| 质量工艺部 | 回路电阻测试仪 | tbeajl024 | THL-50 | 直流电流:U=1.0A,k=2 电阻:U=0.01mΩ,k=2 | 模拟大功率直流标准电阻箱 0.01% | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.3.24 | √ |
| 自控车间 | 高精度涂层测厚仪 | 000086160028 | DE360 | (0.1~500)μm Urel=1.5%,k=2 ＞(500~1250)μm Urel=2.5%,k=2 | 膜厚片 4等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.3.24 | √ |
| 质量工艺部 | 高压开关动特性测试仪 | 1812174 | HXKC-IV | 合闸时间: U=0.013ms,k=2 分闸时间: U=0.019ms,k=2 弹跳时间: U=0.020ms,k=2 | 高压开关测试仪校准装置 ±1% | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.3.23 | √ |
| 质量工艺部 | SF6微水检露仪 | YS1408709 | HXWS-IV | U=0.5℃DP,k=2 | 精密露点仪 1级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.4.8 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量工艺部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、深圳市计量质量检测研究院检定/校准，校准/检定证书由质量工艺部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年9月8日全天~9月9日全天 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。