[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0197-2020-2022
审核员现场审核记录

企业名称：北京合康科技发展有限责任公司

审核员：  [image: image2.png]


                    审核日期：2022年9月19日8:30--20日12：00
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：

企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业一年来，测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

企业在2021年7月，获得经济和信息化部颁发的《“专精特新小巨人”企业》。荣誉称号。
虽然受疫情影响，2021年营业总收入也保持5952万元水平。
截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

本年度企业组织机构没有变更。


	管理者代表、综合管理中心（质量管理部）
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	规定了公司的计量方针4项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。质量目标已经分解到有关部门和车间。本年度企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。

查《2022 年1.2季度质量目标完成情况统计》，制定的4项目标，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。
	管理者代表、综合管理中心（质量管理部）、

研发生产中心、营销中心、生产车间

	否

	3
	核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？
	6.2.3记录
	现场抽查：

编号202202《HK25-01SA测量短节产品检验记录表》。记录内容有：产品检验标准、检测仪器及参数、检测项目及技术要求，包括：工作电压、工作电流、绝缘电阻、介电强度。检测结果：合格、检验员：米秀勇。检验日期：2022年3月22日。检验人员按标准要求进行操作，记录清楚无涂。记录保存期限5年。


	综合管理中心（质量管理部）、生产车间

	否

	4
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年1月4日 09：00～17：30，组织了公司2021年下半年质量、环境、职业健康安全体系、测量管理体系一体化管理体系管理评审。会议由公司总经理薛维主持，管理者代毛小娟做了2021年质量、环境、职业健康安全、测量管理体系实施完成情况报告。
在测量体系运行方面，根据公司《2021年测量设备分析报告》，现有的测量设备资源配置，满足公司产品开发、生产、服务过程中对监视和测量的需求。对测量设备实施的分类管理，经计量确认，配置符合要求。
下一步主要工作是：公司在2022年，不断完善测量管理体系工作，包括安全防护的设备单独建立台账、根据使用途B类和C类的测量设备的检定周期、做好计量过程验证保证顾客的计量要求。将加强对测量管理体系标准进行学习，学习后根据体系要求对计量器具的管理工作，进行全面梳理优化。制定了相应的整改措施和计划，落实了相关责任部门。
会议肯定了公司测量管理体系运行情况及公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议形成了管理评审报告。
	管理层、综合管理中心（质量管理部）


	  否

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	营销中心负责建立和评价测量设备合格供方名录，抽查内径千分尺的生产厂家—成都新成量工具有限公司相关资料。综合管理中心负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备，委托“广电计量检测(北京)有限公司”等机构进行检定/校准。经核对上述两机构资料，企业已对外部合格服务方建有名录和业绩评定。对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了供方评价。有合格供方资质、授权范围等资料，符合标准要求。
	营销中心、综合管理中心（质量管理部）


	否

	6
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	公司有测量设备台帐，使用的109台件测量设备列入体系管理。公司编制《测量设备台账》，综合管理中心负责测量设备全过程管理。现场抽查测量设备校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。

现场粘贴有计量确认标识，台账信息和证书信息一致。

查企业探管调校室、电装组，测量设备使用环境条件，满足设备使用要求。

公司未建计量标准，使用测量设备均委外送检到：“广电计量检测(北京)有限公司、北京东方计量测试研究所”等机构进行检定/校准。广电计量检测(北京)有限公司(CNAS L15507)。两机构认可能力和检测范围有效并符合企业需求。现场经抽查编号JL-YQ-002的测斜仪校验台、编号A41-01螺纹环规等7台设备。设备检定/校准结果合格，证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。

企业量值溯源符合标准要求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。
	综合管理中心（质量管理部）、

生产车间、研发生产中心
	否

	7
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	抽查关键测量过程“探管井斜角测量过程”，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《探管井斜角测量过程计量要求导出和计量验证记录表》。

企业的测量设备《计量确认明细表》，对109台测量设备进行了计量确认，现场标识使用满足要求。

对于验证不合格的测量设备，企业规定应采取停用措施，实施报废处理或者进行维修后再检定/校准。
	综合管理中心（质量管理部）、

生产车间
	否

	8
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	查《测量过程控制一览表》，无新增测量过程。企业共识别了308个测量过程，其中30个关键测量过程，84个重要测量过程。编制了《探管井斜角测量过程控制规范》，并按规范进行有效控制。
企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。测量过程的技术要求均满足技术标准要求。

抽查关键测量过程“探管井斜角测量过程”，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。

抽查了关键测量过程“探管井斜角测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附件《探管井斜角测量过程测量过程有效性确认记录》。 

企业本年度无新增关键测量过程。
	综合管理中心（质量管理部）、

生产车间
	否

	9
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了探管井斜角测量过程测量过程不确定度评定，方法正确。见附件《探管井斜角测量过程不确定度评定报告》。
	综合管理中心（质量管理部）
	否

	10
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	2021年度顾客满意度调查工作是由营销中心负责，从2021年11月20日开始，至2021年12月5日结束。调查的对象是使用公司地质矿山、油田井下（孔内）测斜仪产品的主要客户。
截止2021年12月5日，共收到调查问卷36份，其中煤炭产品用户提交20份，石油产品用户提交16份，有效问卷35份。
顾客评价满意度98.33%，达到质量目标中“年度顾客满意度≥96%”的目标值。
	综合管理中心（质量管理部）、营销中心
	否

	11
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	2022年6月2日—2022年7月7日，组织了公司2022年质量、环境、职业健康安全体系、测量管理体系一体化管理体系内部审核。测量管理体系内审，由管理者代表毛小娟组织。在测量管理体系方面，对4个部门及车间，进行了全要素审核。企业内审工作，组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、记录整改规范。企业通过测量管理体系内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时了解，通过全面系统内部审核，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。

	管理者代表、管理层
	否

	12
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对列入体系管理的重要测量过程控制，对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程，按照计划频次进行记录管理，并定期进行监视控制。


	综合管理中心（质量管理部）
	否

	13
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	公司2021年监督审核没有不符合项。
公司不合格测量设备控制，是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。企业目前没有出现不合格测量过程。
	综合管理中心（质量管理部）
	否

	14
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。
	综合管理中心（质量管理部）
	否

	15
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制要求
	公司109台件测量设备列入计量管理工作，其中，4台强检测量设备。测量设备按管理规定的检定周期送检。抽查企业7件测量设备，溯源管理较好。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。
	综合管理中心（质量管理部）
	否

	16
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书

是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书。

1、 用于开发国内和海外市场，企业形象广告宣传；

2、 用于企业产品招投标加分。
	综合管理中心（质量管理部）
	否

	17
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为电。企业2021年度用电能耗90358千瓦时。2021年总能耗折合11.105吨标煤。不是重点用能单位。
	综合管理中心（质量管理部）
	否


 8 / 8

