附3：                 测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | 202002 | 测量过程 名称 | 水质自动检测仪接地电阻检测过程 | 测量过程规范编号 |  | JBJYCL-GF-202002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 研发部 | 测量项目 | 接地电阻 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：接地电阻仪，Urel=1.0%, k=2,最大允许误差:±0.7Ω。 测量方法： GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、 BHYCL-GF-202002《水质自动检测仪接地电阻检测过程》。 环境条件：常温。 测量软件；无。 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看接地电阻表,校准日期：2022年9月18日。符合要求。 2、对检测过程有效性进行确认： 1)、2022年3月20日用接地电阻表对实物进行5次检测，平均值为=4.0Ω 2)、2022年9月24日用接地电阻表对实物进行5次检测，平均值为=4.60Ω 测量过程扩展不确定度为U=1.9 Ω，k=2 En=0.22<1 当En≤1时，测量过程有效，此En=0.22<1，此测量过程有效。 确认人员：马强 日期：2022年09月24日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |