编号：0974-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | Φ50×4.6mm管材壁厚 测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件 第7部分:非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. Φ60管材壁厚检验控制在，T=0.2mm； 2. 测量设备最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.067mm （取1/3）； 3. 测量不确定度: U=T/6cp=0.2/ 6×1.1=0.03mm， cp值取1.1； 4.选择测量范围: （4.6+0.2）mm，两边延伸测量范围：（0~50）mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 游标卡尺/ JTSS-011 |  | (0-150)mm |  | ±0.03mm | CD-2022030056 |  | 2022.03.14 |
| 计量验证记录 - 测量设备测量范围（0-150）mm，满足计量要求：（0~50）mm； 2、测量设备最大允许误差：±0.03mm，满足测量过程允许误差0.067mm； 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022 年08 月19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年 09 月 23 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |