测量设备溯源抽查表

编号：0974-2021-2022

| 企业名称 | 安徽海通塑胶科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/ 校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 游标卡尺 | JTSS-011 | (0-150)mm | ±0.03 mm | 量块4等 | 德清县质量技术监督检测中心 | 2022.03.14 | √ |
| 安全生产部 | 电子万能试验机 | JTSS-003 | WDW-20 | 1级 | 标准测力仪 0.3级 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2022.05.04 | √ |
| 质检部 | 维卡热变形试验机 | JTSS-001 | RV-300CT | ±0.5℃ | 温湿度巡检仪 U=（0.07~0.08）℃ K=2 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2022.05.04 | √ |
| 质检部 | 测厚仪 | JTSS-012 | (0-20)mm | 0.1mm | 量块 4等 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2022.05.12 | √ |
| 质检部 | 管材静液压试验机 | JTSS-005 | XGY-10B-Ⅲ | 0.001Mpa | 精密数字压力表 Urelv=0.1% K=2 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2022.05.04 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备委托德清县质量技术监督检测中心、苏州国方校准测试技术有限公司等机构进行检定/校准，检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022 年 09月 23日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |