编号：0974-2021-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | Φ50×4.6mm管材壁厚测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 质检部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  |  |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.067mm |
|  |  | 公差T |  | 0.2mm |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.03mm |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 游标卡尺 |  |  | （0~150）mm |  | / |  | ±0.03mm |  | / |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | JTGY/ GF01-2021 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 2022-01 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 忻涛 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 附A 管材壁厚测量过程不确定度评定 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 附B 管材壁厚测量过程有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 附C 管材壁厚测量过程系统控制监视分析表 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 1.测量规范满足要求要求。 2.查该测量过程要素：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3.查该测量过程不确定度评定方法正确。 4.查该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。 5.查该测量过程监视记录，在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2022  年09月23日   审核员： 企业部门代表：