受理编号：1044-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 手摇捻度机夹持器平整度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 平整度≤0.03mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JJF(纺织）009-2016手摇捻度机校准规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量参数公差范围：Ｔ=0.03mm 2、测量设备的最大允许误差Δ允≤Ｔ×0.03/3=0.01mm 3、被测参数测量范围：平整度≤0.03mm，选用测量范围为的（0.02-1.0）mm的塞尺实施测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 塞尺/DR-005 |  | （0.02-1.0）mm |  | ±0.005mm |  | XGH202204290149W | 2022.04.29 |
| 计量验证记录 - 测量设备的测量范围为(0.02-1.0）mm，满足导出计量要求测量范围的要求； - 测量设备的最大允许误差为±0.005mm，满足导出计量要求最大允许误差Δ允≤0.01mm的要求。 验证结论： ☑ 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年 08月 25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022 年 09 月 22 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |