受理编号：0480-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 综合测控装置单机调试电压测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （0-100）V±0.2％ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 测控类装置检测大纲及记录 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 单机调试电压要求控制在:（0-100）V±0.2％ T=0.4% - 计量要求导出：测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.4%×1/3=0.134%。（取1/3）； - 测量范围要求导出： 100V*3/2=150V - 校准测量不确定度：U95允≤/3=0.134%/3=0.045% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准证书编号 | 校准日期 |
|  | 交流采样变送器校验仪/342607 |  | PM205AM（0-500）V |  | UAC:0.1%/0.01% |  | DY21110210 | 2021.11.22 |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：交流采样变送器校验仪测量范围为（0-500）V，满足导出测量范围（0-150）V要求。 2、测量设备的最大允许误差为0.1%，满足导出计量要求0.134%。 3、测量设备校准的测量不确定度为0.01%，满足导出的校准不确定度0.045%的要求。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年8月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备已检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年9月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |