编号：0187-2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 电容器阻抗检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （0.05 ~ 2500）Ω，±10% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T2693-2001《电子设备用固定电容器 第一部分：总规范》 GB/T5993-2003《电子设备用固定电容器 第4部分：分规范 固体和非固体电解质铝电容器 》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量设备最大允许误差：△允≤ T/3 = ±3.3%。 - 测量设备的不确定度推导：U95允≤△允/3 =6.6%/3 = 2.2% - 测量范围导出：测量范围需覆盖被测参数范围，因此测量范围至少为(0.01 ~ 2600) Ω。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 多参数测量仪 ZB2301282432 |  | ZX8516B |  | ±1.0% |  | E202202004 | 2022.01.18 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围0 .1mΩ~ 99.999MΩ,满足计量要求测量范围(0.01 ~ 2600) Ω要求； 2）测量设备的最大允许误差为±1.0%，满足计量要求的最大允许误差±3.3%要求； 3) 测量设备的校准结果U=0.18% k=2，满足导出的计量要求的U95允=2.2% 的要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年 01 月22 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年10 月 13 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |