编    号：0170-2018-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 草甘膦除草剂原粉称重 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 550kg±2kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | JJF1070-2005 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 国家规定作于贸易结算的衡器，准确度等级为Ⅲ级，即为计量要求。 1．计量要求导出T=±2kg=4kg 测量设备的最大允许误差Δ允=T/3=4/3=1.3kg 2．测量设备不确定度推导: =1.3×1/3≈0.4kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 电子地上衡 F03495-6HM |  | SCS-2t | Ⅲ级 分度值0.5kg |  | 2019038241 |  | 209.7.17 |
| 计量验证记录 配备的电子地上衡为Ⅲ级，分度值0.5kg，称重550kg时，允许误差为1kg,满足测量要求1.3kg的要求； 配备的电子地上衡测量范围0-2t，满足每包550kg的称重要求。 验证结论： □符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 芦竹英 验证日期：2019 年7 月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备检定/校准; - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年0 1 月02 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |