| 企业 名称 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司AA |  |  |  |  | 审核员 | 吴素平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 压力表 | RD18045274 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.25级 | 启东市综合检验检测中心 | 2019.9.10 | √ |
| 生产车间 | 电子 地上衡 | F03495-6HM | SCS-2t | Ⅲ级 | 砝码M1、M12等级 | 启东市综合检验检测中心 | 2019.7.17 | √ |
| 质检部 | 气相 色谱仪 | C11324610155SA | GC-2010 | ±0.1℃ | 氮中甲烷气体标准物质 U=1.5% k=2 | 南通市计量检定测试所 | 2019.11.05 | √ |
| 质检部 | 液相 色谱仪 | L20114505976AE | LC-20AT | ±1nm | 萘-甲醇溶液 | 南通市计量检定测试所 | 2019.11.05 | √ |
| 生产 车间 | 电子 台秤 | B626666102 | TCS-15 | Ⅲ级 | 砝码M1、M12等级 | 启东市综合检验检测中心 | 2019.7.17 | √ |
| 环保科 | 涡轮 流量计 | 130801003324 | LWQZ-50CZ | 1.5级 | 临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置U=0.3%（k=2) | 南通市计量检定测试所 | 2018.3.13 有效期2年 |  |
| 安全科 | 有毒气体探测器 | Z0P14A08023 | AG200 | ±10% | 标准物质 U=3% k=2 | 北京航天计量测试技术研究所 | 2019.5.29 |  |
| 安全科 | 可燃气体测报仪 | P151027020004 | C630 | ±5%FS | 标准物质 Urel=2% k=2 | 北京航天计量测试技术研究所 | 2019.3.26 |  |
|  | 电子 天平 | WE69(1229390290) | AL204 | Ⅰ级 | 砝码 F等级 | 启东市综合检验检测中心 | 2019.7.17 |  |
| 审核综合意見： 企业未建最高计量标准，所有的在用测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定、校准，经查9份测量设备检定、校准证书，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年01月02日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |