项目编号：1071-2022

审核员现场审核记录

企业名称：盐城市正扬钢绳有限公司

审核员：                                   审核日期： 2022年 9月23-24 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 1.查见《盐城市正扬钢绳有限公司测量管理手册》质检部职责21项，负责测量管理体系的建立，维护测量管理体系的日常运行。 2.查见管理部、供销部、捻股合绳车间、质检室（部长、质检人员岗位），明确了测量管理、测量设备使用等相应的工作职责描述。 3.询问质检室质检人员（半成品检验、产品出厂检验人员陈*晶、刘*筛等）和合绳车间相关人员茅*鹤，清楚自己的工作职责。 | 供销部/管理部/捻股合绳车间 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 1.捻股合绳车间已组织识别了圆股钢丝绳直径、产品称重等顾客的测量过程，验证满足要求。 2.捻股合绳车间在产品质量、物料交接、环境、生产现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷等状况。 4.查见《顾客满意度统计分析表（RC-XS-02）》，正扬钢绳供销部以电话形式，书面记录方式开展了顾客满意度调查。2021年12月20日对前期《顾客满意度调查表》数据进行统计后加权平均，顾客满意度得分97%。查见《内部顾客满意度调查表》编号ZY-XS-22-6-7，对服务的态度、及时性、有效性等方面进行调查。质检部，2022年6月10日，填写人王*磊，评分结果95分。生技部2022年6月10日，填写人茅*鹤，评分结果95分。 | 供销部/管理部/捻股合绳车间 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 1.公司编制了《2022年度测量管理体系年度质量目标分解表》，公司制定了目标计6项，每月统计完成情况，除顾客满意度每季度统计。 2.查见《盐城市正扬钢绳有限公司2022年4-8月测量管理体系质量目标完成情况统计表》，总体完成情况良好。 2. 查见《2022年8月盐城市正扬钢绳有限公司各部门测量管理体系质量目标完成情况上报表》，质检部有分解的质量目标5项，测量设备配备率100%，测量设备送检率100%，计量确认完成和正确率100%、测量过程失控不超过24小时、内部顾客满意度85%。质检部的当月的质量目标均已完成。 3.供销部有分解的质量目标1项，外部顾客满意度85%，查见《2022年8月盐城市正扬钢绳有限公司各部门质量目标完成情况上报表》，外部顾客满意度当季完成情况95.2%，目标已完成。 | 供销部/管理部/捻股合绳车间 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1人力资源 6.1.2能力和培训 | 1.查盐城市正扬钢绳有限公司的测量管理体系培训计划（2022年3月13日）6项。查培训记录，企业开展了测量管理体系手册、程序文件培训、计量基础知识培训、GB/T19022-2003测量管理体系标准培训、计量要求导出方法等。抽查《培训记录表》ZY-PX-01，2022年3月20日开展了GB/T19022测量管理体系手册、程序文件的培训，参加人员各单位负责人，计15人，培训记录有签到表、考核方式、课程效果评价、考核评分等。2022年4月5日，企业开展了计量基础知识培训，12人参加。培训内容主要有测量设备的稳定性和使用环境要求变化、计量法和法定计量单位。 | 供销部/管理部/捻股合绳车间 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查测量管理手册（ZY-SC-2022），程序文件（ZY-CX-2022，含文件控制程序、记录控制程序、测量设备的计量确认控制程序等）2022年3月10日发布实施，盖有受控章，经王*红编制、王*磊审核、张*静批准。 | 供销部/管理部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 查见《记录控制程序》，查见《正扬钢绳受控文件清单》（RC-WD-01）88项、《文件和资料发放（回收）记录表》显示发放各类体系文件72项。《合格供方名录》（RC-CG-03）显示供方10家。查见《供方评价选择记录》（RC-CG-02）记录格式规范，记录填写规范。基本符合经营、管理、生产需要。 | 供销部/管理部/捻股合绳车间 | 否 |
| 7 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 1.查《测量设备台账》已对测量设备进行统计记录，台账包括测量设备名称、规格型号、准确度等级、制造厂、周期间隔，校准日期、校准机构。台账显示测量设备13台。产品质量检验的测量设备由深圳市中测计量检测技术有限公司、江苏华质检测技术有限公司、阜宁县综合检验检测中心、中国航发南方工业有限公司计量实验室等检定/校准。 2.查《测量设备周期检定计划》，企业根据计量器具的周期检定要求制定了周期检定计划，并按照计划执行。 3.查数显游标卡尺校准证书，器具编号DD13611，型号0-200mm，2021年10月20日经江苏华质检测技术有限公司校准，校准结果符合技术要求，证书编号NC21101234A. 4.查数显千分尺校准证书，器具编号220500012，型号0-25mm/0.001mm，2022年7月29日经深圳市中测计量检测技术有限公司校准，校准结果符合技术要求。校准证书编号ST202208001154. 5.查电子汽车衡检定证书，测量设备编号ZY-011，型号SCS-10，2021年10月22日阜宁县综合检验检测中心检定，符合Ⅲ级，合格。检定证书编号2021C006-6637。 6.查看测量设备标识、台账信息和证书一致。 | 供销部/管理部/捻股合绳车间 | 否 |
| 8 | 企业是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查：2021年3月1日《供方评价选择记录》，企业供销部对10家供方单位的组织机构、资质信息、技术能力、质保能力、交货能力等进行了登记和评价，评价人茅*鹤。 | 供销部/管理部/捻股合绳车间 | 否 |
| 9 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 1.查《仪器设备检定/校准证书确认记录》2021年7月8日，确认人茅*鹤，使用部门仓库。检定证书编号2020C006-6140。测量范围0-2000kg。确认结果校准结果满足要求。质量负责人叶*花，部门负责人茅*鹤。 2.查数显游标卡尺，器具编号DD13611，型号0-200mm 和查数显千分尺，编号ZY-001，型号0-25mm，现场照片，校验记录。现场游标卡尺、数显千分尺粘贴有计量确认标识。 3查数显游标卡尺校准证书，器具编号DD13611，型号0-200mm，2021年10月20日经江苏华质检测技术有限公司校准，校准结果符合技术要求，证书编号NC21101234A. 4.查数显千分尺校准证书，器具编号220500012，型号0-25mm/0.001mm，2022年7月29日经深圳市中测计量检测技术有限公司校准，校准结果符合技术要求。校准证书编号ST202208001154. 5.查电子汽车衡检定证书，测量设备编号ZY-011，型号SCS-10，2021年10月22日阜宁县综合检验检测中心检定，符合Ⅲ级，合格。检定证书编号2021C006-6637。 6.查光面钢丝直径测量过程，根据销售合同要求识别计量要求最大测量允许误差±10μm 。测量过程配备了千分尺，查千分尺，器具编号3170967，测量范围(0-25)mm，最大测量允许误差±4 μm。满足计量技术要求。 | 供销部/管理部/捻股合绳车间 | 否 |
| 10 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 没有新增的高度控制测量过程。 1.查已识别出了关键测量过程“圆股钢丝绳直径测量过程”的《计量确认过程有效性确认记录》，关键测量过程名称为 “圆股钢丝绳直径测量过程”，依据GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》的方法进行圆股钢丝绳直径的测量计量要求配备相应的测量设备为“数显游标卡尺/DD13611”，被测参数要求为“圆股钢丝绳直径(8-64)mm+5%”，已对关键测量设备和被测参数要求进行了计量验证，验证结果符合要求。详见附件。 2.查数显游标卡尺校准证书，器具编号DD13611，型号0-200mm，2021年10月20日经江苏华质检测技术有限公司校准，校准结果符合技术要求，证书编号NC21101234A. 3. 查千分尺校准证书，器具编号3170967，型号（0-25）mm，2021年10月20日经江苏华质检测技术有限公司校准，校准结果符合技术要求，证书编号NC21101235A。 3.现场抽查光缆钢丝样本，验证钢丝直径测量过程。查见样本比对记录《钢丝力学性能检验记录》，第一次测量平均值1.310mm,质检人员刘*筛，第二次测试平均值1.309mm，质检人员陈*晶，经比对，符合最大允许误差±0.02mm。 | 捻股合绳车间 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了圆股钢丝绳直径测量过程等关键测量过程不确定度评定，方法正确。详见附件《圆股钢丝绳直径测量过程确定度的评定》。 | 供销部/管理部/捻股合绳车间 | 否 |
| 12 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准。公司所有测量设备均送至阜宁县综合检验检测中心、江苏华质检测技术有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室、深圳市中测计量检测技术有限公司等4家开展检定/校准。 | 供销部/管理部/捻股合绳车间 | 否 |
| 13 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 内审问题项整改：查见《盐城市正扬钢绳有限公司内审不合格报告》，检查发现质检部提供的《测量设备台账》中，信息内容不完整，缺少准确度等相关信息，2022年8月2日。质检部根据反馈问题落实整改，完善了台账中的准确度、分类等相关信息。符合不合格控制要求。纠正满足要求，问题项关闭。 | 供销部/管理部/捻股合绳车间 | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制，参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 供销部/管理部/捻股合绳车间 | 否 |
| 15 | 企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查了盐城市正扬钢绳有限公司和武汉福卉物贸有限公司购销合同，签订日期2022年7月1日，产品名称电梯钢丝绳和光面钢丝绳，核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求 。 | 供销部/管理部/捻股合绳车间 | 否 |
| 16 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无最高标准器具。 抽查《盐城市正扬钢绳有限公司钢丝力学性能检验记录》、《盐城市正扬钢绳派工单》等现场原始记录，质检部、捻股合绳车间等部门法定计量单位使用正确。 | 供销部/管理部/捻股合绳车间 | 否 |