编  号：0122-2019-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 流量测控装置测量误差检验 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质检科 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | (0.5-10 )m3/h |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 0.66% |
|  |  | 公差T |  | 2% |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 静态容积法水流量标准装置 |  |  | 0.1-30 m3/h |  | U=0.2% (k=2) |  | 0.2级 |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | FX/ GF01-2020 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | JJG1029-2007 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | （5-45）℃ |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 夏鑫兴，培训上岗。 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《流量测控装置测量误差检验测量过程不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《流量测控装置测量误差检验测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《流量测控装置测量误差检验测量过程监视统计表》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《流量测控装置测量误差检验测量过程监视控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确； 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2022年 9月21日 至9月22日上午         审核员：                企业部门代表：