编号：0097-2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 纤维强度检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (78～222) dtex 优等品：≥4.40 cN/dtex |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | Q/320621EAQ02-2019 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） Q/320621EAQ02-2019规定： (78～222) dtex纤维强度优等品：≥4.40 cN/dtex ，检测数据的位数保留至0.01 cN，即要求测量设备的分辨率为0.01cN。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 全自动单纱强力机078 |  | YG023B-Ⅲ |  | ±1.00% |  | 21AX051380014 | 2021.12.11 |
| 计量验证记录 1）测量设备测量范围（0-50)N,不低于检测中常用的测量范围(0-10)N，满足要求。 2）测量设备的分辨率为0.01cN，满足标准规定分辨率为0.01cN的要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022 年 01 月 05 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年09 月 25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |