受理编号：__0254-2019_

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 试验机测量（Φ14mm直螺） |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (89.00～102.00）KN±1.0% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T228.1-2010标准要求 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、 测量参数公差范围：Ｔ=±1.0% △允≤T×1/3=1.0×1/3=0.333% 2、 测量范围：Φ14mm直螺样品要求（89.00～100.1）KN，选择0-300KN微机控制电液伺服万能试验机满足要求。 3、测量设备校准不确定度推导： =0.333×1/3=0.111% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 微机控制电液伺服万能试验机 |  | 0-300KN | ±0.30% 校准不确定度 U=0.106% k=2 |  | 31003025 |  | 2019.5.13 |
| 计量验证记录 1.测量设备的测量范围0-300KN，满足计量要求的测量范围（89.00～100.1）KN±1.0%的要求。 2.测量设备最大允许误差±0.30%，满足于计量要求最大允许误差±0.333%的要求。 3.测量设备校准不确定度U=0.106%,k=2,满足计量要求测量不确定度0.111%的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求， - 计量要求导出方法正确， - 测量设备的配备满足计量要求， - 测量设备经过检定、校准， - 测量设备验证方法正确。 审核员意见：计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |