编  号：0254-2019

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 试验机测量（Φ14mm直螺） |  |  |  | 企业部门 |  | 检测部产品站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 89.00～102.00KN |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.333% |  |
|  |  | 公差T |  | ±1.0% |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.111% |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否 满足 计量 要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他 特性 |  |  |
| 微机控制电液伺服万能试验机 |  |  | 0-300KN |  | U=0.106% k=2 |  | ±0.3% |  |  |  | 满足 |
| 测量过程控制规范编 号 |  |  | 《07-01试验机测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《GB/T 228.1-2010金属材料 拉伸试验第1部分 室温试验方法》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | (10-35)℃ |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 喻剑琳 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方 法 |  |  | 见附页 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附页 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附页 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见附页 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：                   审核员：                   企业部门代表：