测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 |  | 试验机测量过程 | 测量过程规范 编号 |  | 07-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 检测部产品站 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：微机控制电液伺服万能试验机 SHT 5305-P 测量方法：（1）按开机顺序开机。（2）选择试验方案及输入试验参数。（3）装夹试样。（4）点击开始，设备开始试验。（5）试验运行至试样拉断后自行结束。（6）系统自动计算出本次试验的抗拉强度。 环境条件：10-35℃。 测量软件：无 操作者技能：测量设备操作人员，经培训合格。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录:(用微机控制电液伺服万能试验机检测同一批次拉伸标样) 用拉伸标样对微机控制电液伺服万能试验机进行有效性确认： 2019年12月19日用微机控制电液伺服万能试验机对Φ14.00mm拉伸标样标（样标准值结果Rm：645MPa）进行检测，3次测量结果Rm为：643.7MPa、643.3MPa、643.9MPa平均值为643.6MPa。微机控制电液伺服万能试验机最大允许误差MPE=±0.3%，MPEV=±0.3% 当（643.6-645）/645=0.22%≤MPEV=±0.3%时，测量过程有效。 确认人员： 日期： |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  | 批准人 |  |