九江萍钢钢铁有限公司企业标准

编号：07-01

试验机测量过程控制规范

2019 -11 - 08发布

2019-11- 20实施

九江萍钢钢铁有限公司发布

目  次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 人员要求	1

4 检测设备、技术要求	1

5 测量不确定度评定	1

6 控制规范	2

7  记录要求	2

8附录	2

8.1附录A  测量不确定度评定记录	3

8.2附录B  测量过程有效性确认	9

8.3附录C  测量过程计量要求导出和验证	10

8.4附录D  测量过程控制图	11

前  言

为有效规避九江萍钢钢铁有限公司（以下九江萍钢公司）试验机测量过程失准带来的风险，确保九江萍钢公司试验机测量过程在要求的控制限值之内并持续满足预期计量要求，结合测量过程实际，特修订本规范。

本规范是指导相关人员和岗位进行测量过程策划、设计、不确定度评定、确认、实施、控制、记录并确保测量结果准确可靠的技术法规性文件。

- 本规范由九江萍钢公司检测部提出并归口。

- 本规范起草单位：九江萍钢公司检测部

本规范主要起草人：罗媛萍

标准化初审人：周刚

本规范审核人：彭一

本规范审定人：殷敏

本规范批准人：穆旭超

试验机测量过程控制规范

范围

本规范主要为了保证材料万能试验机在使用过程处于良好的受控状态，满足规定的测量要求。

本规范适用于九江萍钢公司材料万能试验机测量控制。

规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

JJF 1059.1  测量不确定度评定和表示

JJG 139   拉力、压力和万能试验机

JJG 144   标准测力仪检定规程

3 人员要求
　　该项操作人员应是经过培训合格，具有上岗资格的人员。

4 检测设备、技术要求

4.1测量范围：0-300kN

4.2检定方法：依据JJG139-2014《拉力、压力和万能试验机》

4.3试验机级别：1.0级

4.4 检定合格且在有效期内的测量设备

4.5分辨率：0.1 kN

4.6环境条件

温度：10℃～35℃

- 5 测量不确定度评定

测量不确定度的评定具体见附录A

- 6 控制规范

6.1 控制方法

使用0.3级的标准测力仪对检验机进行监测对比的方法来控制试验机的准确性。

6.2控制间隔

每年由计量局对试验机（校准）一次。并做好详细记录

6.3失控时的处理措施

失控时，须对测量试验机过程进行分析，确认原因，采取措施，按试验机检定要求做测试，重新做重复性验证，必要时要求计量局对试验机（校准）检定，合格后方可开展工作。

- 7  记录要求

7.1 记录人员应客观、公正地做好测量过程控制记录。

7.2记录应包括

7.3 执行的测量试验机过程的完整描述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备、核查标准）和相关的操作条件 ；

7.4从测量试验机过程控制系统获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息；

7.5 根据测量试验机过程控制数据的结果而采取的措施；

7.6 进行测量试验机过程控制活动的日期；

7.7有关测量试验机过程验证文件的标识；

7.8负责提供记录信息的人员标识；

7.9人员的能力，包括测量试验机过程要求的能力和实际具备的能力。

7.10记录书写必须符合测量试验机管理体系程序文件的要求。

- 8附录

  - 8.1附录A  测量不确定度评定记录

  - 8.2附录B  测量过程有效性确认

  - 8.3附录C  测量过程计量要求导出和验证

8.4 附录D   测量过程控制图

附录A

测量不确定度评定记录

| 测量过程名称 | 试验机测量过程 | 测量过程使用单位 | 检测部产品站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量设备名称 | 微机控制电液伺服万能试验机 |  |  |
| 评定人 | 罗媛萍 | 评定日期 | 2019.10.20 |

1.引用文献：

JJF 1059－2012         《测量不确定度评定与表示》

JJG 139－2014          《拉力、压力和万能试验机检定规程》

GB/T 228.1－2010       《金属材料  室温拉伸试验方法》

JJG 144－2007          《标准测力仪检定规程》

JJG 1103－2003          《万能试验机计算机数据采集系统评定》

2.试验条件：

1）室温 10℃～35℃；

2）下屈服期间应变速率在0.00025/s~0.0025/s之间。

3）抗拉强度应变速率不超过0.008 / s 。

3.测量基准：

试验机的检定是按照JJG 139－2014进行的。

使用0.3级标准测力仪进行拉伸试验机的检定。

4.测量过程：

采用满足GB/228-2010标准要求的金属拉伸材料拉伸试样，本例试样材料为热轧带肋钢筋HRB400，按照GB/T 228标准进行试验。一共使用20个试样，得到测量列。

5. 数学模型和输入量的标准不确定度评定：

5.1  对试样进行测量抽复兴引起的标准不确定度分项u（rep）的评定

用300KN万能材料试验机对HRB400盘螺进行拉伸试验。从同一直螺中制成20个试样分别测试。按照GB/T228-2010进行试验，得到如下测量结果：

试验标准偏差按贝塞尔公式计算：

表1.   重复性试验测量结果

| 序号 | 试样直径 d mm | 下屈服强度 | 抗拉强度 | 断后伸长率 A % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.00 | 558 | 659 | 21.5 |
| 2 | 14.00 | 554 | 658 | 22.0 |
| 3 | 14.00 | 552 | 656 | 21.5 |
| 4 | 14.00 | 551 | 658 | 22.5 |
| 5 | 14.00 | 554 | 659 | 22.0 |
| 6 | 14.00 | 546 | 658 | 21.5 |
| 7 | 14.00 | 548 | 658 | 22.0 |
| 8 | 14.00 | 555 | 658 | 21.5 |
| 9 | 14.00 | 557 | 657 | 21.5 |
| 10 | 14.00 | 552 | 656 | 21.5 |
| 11 | 14.00 | 546 | 659 | 23.0 |
| 12 | 14.00 | 551 | 658 | 21.5 |
| 13 | 14.00 | 555 | 656 | 22.5 |
| 14 | 14.00 | 550 | 650 | 22.0 |
| 15 | 14.00 | 548 | 656 | 21.0 |
| 16 | 14.00 | 544 | 659 | 22.5 |
| 17 | 14.00 | 555 | 658 | 20.5 |
| 18 | 14.00 | 550 | 654 | 20.5 |
| 19 | 14.00 | 551 | 657 | 21.0 |
| 20 | 14.00 | 555 | 657 | 22.0 |
| 平均值 |  | 551.60 | 657.05 | 21.70 |
| 标准偏差 |  | 3.844 | 2.114 | 0.657 |

[注] 由于试样断口显示出明显的各向异性，断面收缩率的结果不理想，故未给出原始数据。

# 5.2 输入量 B类不确定度的评定：

# 5.2.1 抗拉强度的数学模型和B类标准不确定度分项：

数学模型为：Rm=

Urel（Rm）=

式中：

Rm------屈服强度

Fm------下屈服力

S0--------原始横截面积

rep------重复性

Off------修约

5.2.2 最大力的相对标准不确定度分项  的评定

影响最大力的主要因素是示值误差带来的不确定度，其次是标准测力仪带来的不确定度和计算机数据采集系统带来的不确定度。认为温度带来的影响不大，其影响可以忽略不计。应变速率的影响也未考虑。

[1] 试验机示值误差带来的相对标准不确定度

拉力试验机校验示值误差为 ±0.3 %，按均匀分布考虑 ，则：

urep（F1）=

[2] 标准测力仪带来的相对标准不确定度

使用0.3级的标准测力仪对试验机进行检定，重复性。则其相对标准不确定度为：

[3] 最大力的相对标准不确定度

5.2.3下屈服强度的数学模型和B类标准不确定度分项

数学模型

式中：

－   下屈服强度

－   下屈服力

－   原始横截面积

5.2.4原始横截面积的相对标准不确定度分项  的评定

根据GB/T 1499.2标准8.2.2中给出，计算钢筋强度用截面面积采用表2所列公称横截面面积，故原始横截面积的相对标准不确定度不予考虑。

5.3下屈服力的相对标准不确定度分项  的评定

影响下屈服力的主要因素是示值误差带来的不确定度，其次是标准测力仪带来的不确定度。下屈服力的相对标准不确定度分项 的评定与最大力的相对标准不确定度分项  的评定步骤相同。

所以：

5.4 断后伸长率的数学模型和B类标准不确定度分项

数学模型

代入公式

式中： A －  断后伸长率

－  原始标距

－  断后标距

根据GB/T 228标准8中规定，原始标距的标记应准确到±1%，用游标卡尺测量的示值误差为±0.02mm，可以视为均匀分布，所以

同上

6 合成标准不确定度的评定

6.1  下屈服强度的合成相对不确定度

6.2 抗拉强度的合成相对不确定度

6.3 断后伸长率的合成相对不确定度

断后伸长率的合成标准不确定度：

7.   扩展相对不确定度的评定 (考虑修约)

7.1  下屈服强度的扩展相对不确定度

修约间隔 1N / mm2，按均匀分布，带来的相对标准不确定度分项：

取置信概率 ，按

相对扩展不确定度

7.2 抗拉强度的扩展相对不确定度

根据GB/T 228  标准中规定，修约间隔 1N / mm2 。按均匀分布，修约带来的相对标准不确定度分项：

取置信概率 ，按

相对扩展不确定度

7.3  断后伸长率的扩展相对不确定度

修约间隔 0.5%，按均匀分布考虑，修约带来的相对标准不确定度分项：

取置信概率 ，按

相对扩展不确定度

8  评定结果报告

| 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相对扩展不确定度 | 0.904% | 0.556% | 3.94% |