九江萍钢钢铁有限公司企业标准

记录编号：07-02

pH仪测量过程控制规范

2019-10-30发布

2019-10-30实施

九江萍钢钢铁有限公司  发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

3.1　测量过程	1

3.2　标准溶液测量过程	1

3.3　计量要求	1

4　职责分工	1

5　工作程序	2

5.1　测量过程的识别	2

5.2　测量过程设计	2

5.3　测量过程的控制	2

6　附录	5

前  言

为有效规避九江萍钢钢铁有限公司PH仪测量过程失准带来的风险，确保九江萍钢钢铁有限公司pH仪测量过程在要求的控制限值之内并持续满足预期计量要求，结合测量过程实际，特修订本规范。

本规范是指导相关人员和岗位进行测量过程策划、设计、不确定度评定、确认、实施、控制、记录并确保测量结果准确可靠的技术法规性文件。

- 本规范由九江萍钢钢铁有限公司检测部提出并归口。

- 本规范起草单位：九江萍钢钢铁有限公司检测部

本规范主要起草人：宋婷婷

标准化初审人： 徐建

本规范审核人： 易珊

本规范审定人： 彭一

本规范批准人： 穆旭超

pH仪测量过程控制规范

1 范围

本规范主要规定了九江萍钢钢铁有限公司PH仪测量过程设计和控制的职责分工、测量过程的识别、测量过程的设计、测量过程操作人员的要求、测量过程的控制要素和控制方法、测量过程测量不确定度的评定、测量过程的验证（测量过程性能评价）、不合格测量过程的处理、测量过程涉及的记录等要求。

本规范适用于九江萍钢钢铁有限公司PH仪测量过程的设计和控制。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

GB 6920 水质pH的测定 玻璃电极法

JJF 1059.1 测量不确定度评定和表示

JJF 1135 化学分析测量不确定度评定

- 3 术语和定义

3.1 测量过程

是指确定“量值”的操作。“量值”一般由一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小。

3.2 标准溶液测量过程

是指用测量设备对被测产品的浓度进行确认“量值”的操作和监视。

3.3 计量要求

顾客的计量要求是顾客根据相应的生产过程规定的测量要求。

计量要求可表示为最大允许误差、允许不确定度、稳定性、分辨力、测量范围、准确度、环境条件或操作者技能要求等。

- 4 职责

负责pH仪测量过程控制规范的归口管理。

负责测量过程控制的计量管理工作。

负责测量设备的检定工作

负责测量过程的识别以及控制规范的编写和核查实施工作。

负责对测量控制过程的实施进行监督检查。

保存《PH仪测量过程设计和控制规范》文件和监督检查的相关记录。

- 5工作程序

5.1测量过程的识别

经识别，PH仪测量过程控制程度为高度控制，本规范选取被测PH仪测量过程为关键测量点。

5.2测量过程设计

5.2.1计量要求导出

5.2.1.1顾客、组织的要求

根据客户提供的技术要求。

5.2.1.2 测量过程的计量要求

重复测定结果之差≤±0.05

- 5.3测量过程的控制

- 5.3.1测量设备的配备

- pH仪。

- 5.3.2计量确认间隔

- pH仪校准周期为一年。

- 5.3.3测量过程操作人员的相关要求

- 5.3.3.1 pH仪的使用人员必须了解其基本原理及使用方法。

- 5.3.3.2 新进员工须进行上岗培训，经考试合格后方能进行独立操作。

- 5.3.4环境要求

- 温度控5～30℃，相对湿度＜80%RH。

- 5.3.5测量方法

- 按照《GB 6920 水质pH的测定 玻璃电极法》对PH进行测定。

- 5.3.6测量不确定度的评定：每年应对pH仪测量过程进行不确定度评定。

- 5.3.6.1建立数学模型

- 根据《JJF1059.1-2012测量不确定度评定度和表示》和《GB6920 水质pH的测定 玻璃电极法》

- 式中：c(H)为代表氢离子H的物质的量浓度。

5.3.6.2标准不确定度评定

5.3.6.2.1在重复性条件下，重复测定某水质样品PH10次，重复性u1的标准不确定度评定；

5.3.6.2.2测量仪器精度u2的标准不确定度评定，为矩形分布；

5.3.6.2.3容量瓶误差u3的标准不确定度评定，为矩形分布；

5.6.2.3.4缓冲标准溶液u4、u5的标准不确定度评定，为矩形分布；

5.3.6.3合成不确定度评定

5.3.6.4扩展不确定度的评定：取包含因子2，则扩展不确定度U=2×urel。

5.3.6.5不确定度报告。

- 5.3.7测量过程的验证

- 5.3.7.1对测量过程中使用的测量设备填写《测量过程有效性确认记录》。

- 5.3.7.2测量过程有效性确认和性能评价。

在测量过程不确定度评定结束后，对整个pH仪测量过程的有效性进行确认，并在《测量不确定度评定记录》中“确认人”一栏填写姓名。

- 5.3.8测量过程的实施和控制方案

5.3.8.1测量过程控制的意义

为了充分保证pH仪测量过程满足顾客的计量要求，保证测量过程在要求的不确定度限制之内，防止出现错误，进而保障测量系统正常可靠运行。

5.3.8.2测量过程图

键盘操作

测量放

大电路

复合pH电极

大电路

A/D转换

转换

单片机系统

转换

温度传感器

大电路

液晶显示

- 图1 测量过程图

- 5.3.9 测量过程的控制

利用统计控制图对测量过程进行控制。

- 5.3.10 测量过程的记录

- 5.3.10.1 记录的范围

记录的主要内容包括规范中用到的记录表和第三方出具的计量检定证书。

- 5.3.10.2记录的管理

- 5.3.10.2.1 检测部保存本规范文件一份。

- 5.3.10.2.2 在过程现场产生的记录由该岗位自行保管。

- 5.3.10.2 记录的保存期

- 5.3.10.2.1检定、校准记录保存3年。

- 6附录

- 6.1 附录A  测量不确定度评定记录

附录A

测量不确定度评定记录

| 测量过程名称 | pH测定过程 | 测量过程使用单位 | 检测部化验室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量设备名称 | pH仪 |  |  |
| 评定人 | 宋婷婷 | 评定日期 | 2019.10.28 |

1 测量过程描述：

1.1 选用与被测水样pH接近的标准缓冲溶液，本测量样品PH在7～8之间，选用pH值为6.86和9.18的标准缓冲溶液标定仪器。

1.2 将测量电极放入pH值为6.86的标准缓冲溶液中，待电压值稳定，取出电极用纯水充分清洗，使用滤纸轻轻吸干电极表面水分，再用PH值为9.18的标准缓冲溶液润洗电极头，将电极放入pH值为9.18的标准缓冲溶液中，待电压值稳定。

1.3 使用纯水冲洗电极，再用样水冲洗，将电极浸入水样中，待读数稳定后记录pH值。

2 数学模型：

式中：c(H)为代表氢离子H的物质的量浓度

3 标准不确定度的来源：

3.1 重复性测定产生的A类不确定度；

3.2 测量仪器的精度引入的B类不确定度；

3.3 容量瓶引入的B类不确定度；

3.4 缓冲标准溶液引入的B类不确定度；

4 不确定度分析及计算

4.1 测量不确定度的A类评定：重复性测定产生的A类不确定度，对试样平行测试10次，结果如下表：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.52 | 7.53 | 7.52 | 7.53 | 7.55 | 7.56 | 7.52 | 7.53 | 7.54 | 7.53 | 7.53 | 0.013 |

计算：

4.2 B类不确定度的评定。

4.2.1 由pH仪检定证书，仪器示值误差为±0.01pH，按均匀分布计算，则pH仪引入的不确定度为：

4.2.2 250ml容量瓶的允差值为±0.15ml，按均匀分布计算，则250ml容量瓶引入的不确定度为：

4.2.3 缓冲标准溶液引入的不确定度。

4.2.3.1 0.025mol/L混合磷酸盐的pH值在25℃时为6.86,根据溶液pH值准确度为±0．01pH, 按均匀分布计算，则0．025mol/L混合磷酸盐带入的不确定度为：

4.2.3.2 0.01mol/L硼砂溶液的pH值在25℃时为9.18,根据溶液pH值准确度为±O.01pH, 按均匀分布计算，则0.01mol/L硼砂溶液带入的不确定度为：

4.3 合成标准不确定度

4.4 扩展不确定度

将合成标准不确定度乘以包含因子k=2，扩展不确定度为：

Urel=k×=2×0.0013=0.0026

4.5 测量结果不确定度的报告与表示：Urel=0.0026，k=2