受理编号：0254-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | pH仪测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 9.18pH（±0.05） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | 《GB6920 水质pH值的测定 玻璃电极法》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附）： 测量参数公差范围：Ｔ=±0.05 △允≤T×1/3=0.05×1/3=0.0167 2、 测量范围：0.00-14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值精确度) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | PH仪 |  | BT-2000 | ±0.01 |  | DZ3111900162 |  | 20190506 |
| 计量验证记录 1.测量设备的测量范围0.00-14.00，满足计量要求的测量9.18标准样品的要求。 2.测量设备最大允许误差±0.0167，测量设备精度为±0.01，满足优于0.0167的要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定/校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见：计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |