[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0643-2022
审核员现场审核记录（二）

检验中心名称:国家智能制造装备产品质量监督检验检验中心（浙江）

审核员：                                           

审核日期：2022年9月19日上午至2022年9月20日下午 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1

计量职能
	检验中心编制了《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。

询问检验部钱正、余安格等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。
	综合部

检验部
	否

	2
	检验中心是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

检验中心在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点


	检验中心编制了《顾客满意管理程序》，已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经验证满足顾客的计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。抽查“电动车整体称重测量过程”的《计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。

检验中心通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，2022年度内部顾客满意度达到98分。符合要求。
检验中心在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。
	综合部

检验部
	否

	3
	检验中心是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量目标
	检验中心建立了《质量目标管理程序》，规定了对质量目标的管理控制要求。查《测量管理体系质量手册》中规定了4项有具体指标，可测量的质量目标，包括： “a、检测报告的差错率≤2%；b、检验报告的及时率≥95%；c、内部客户满意度：95分以上；d、设备检定、校准、核查率：100%”；查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》已分解到综合部、检验部。符合要求

查综合部、检验部《测量管理体系目标完成情况统计表》，各部门统计了2022年度4月-2022年度8月的质量目标完成情况，均已完成目标值。符合要求。
	综合部

检验部
	否

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1

程序
	检验中心编制了《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。

查检验部执行的标准GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》、NZJ/JSZY003(ZN)-A/1《电动自行车制动性能检验作业指导书》等，现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。
	综合部

检验部
	否

	5
	检验中心是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2

软件
	检验中心建立了《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。该中心暂无检测软件。
	综合部

检验部
	否

	6
	检验中心是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3

记录
	检验中心编制了《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系相关记录的保存期限为6年。
查检验部现场使用的《电动自行车车速限值检验》记录，检验项目包电驱动车辆道路试验行驶方向“往、返”2个项目；有记录时间、检验依据、检验人员、审核人员等信息均有描述。符合要求。
	综合部

检验部
	否

	7
	是否有计量确认状态标识？
	6.2.4

标识
	检验中心编制了《标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求。

查检验部出厂编号为1904170的“测功机”，校准日期为2022年04月18日，粘贴计量确认状态标识。符合要求。
	综合部

检验部
	否

	8
	检验中心是否建立测量设备管理程序？检验中心规定哪些测量设备纳入测量管理体系？检验中心对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1

测量设备
	检验中心编制了 《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。

查《设备管理一览表》，共有58台测量设备纳入了测量管理体系管理，测量设备的管理和溯源符合要求。

查由宁波市计量测试研究院，出具的校准证书1份，被校准测量设备：出厂编号为1810131890的电子平台称、校准日期为：2022年04月18日,与《测量设备台账》中信息相符,符合要求。

查由中国赛宝实验室计量检测中心，出具的校准证书1份，被校准测量设备：出厂编号为1904174的便携式风速仪、校准日期为：2022年04月18日,与《测量设备台账》中信息相符,符合要求。
详见《测量设备溯源抽查表》。
	综合部

检验部
	否

	9
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2

环境
	检验中心编制了《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。

查检验部2022年8月的“温度湿度记录表”1份，环境条件满足要求。
	综合部

检验部
	否

	10
	检验中心是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？

测量过程是否分类管理？
	7.1.1

计量确认
	检验中心编制了《测量过程设计和实现管理程序》对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。

查《申请认可的检测能力及仪器设备(含标准物质/标准样品)配置/核查表》，检验中心已识别出了申报范围 “电动自行车的性能检测”的重要测量过程 “自行车 照明和反射器装置”、“EMI-RE(辐射)测试过程”、“电动车外观尺寸检验过程”、“电动车限速自动检验过程”、“电动车重量检验过程”等共15个。符合要求。

查：编号为NASC6008的数显半径规测试设备校准证书，证书编号为CL122220418004，校准日期为2022年04月18日。检验中心未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。不符合GB/T19022-2003 标准条款 “7.1.1计量确认”的要求。
	检验部
	不符合01

	11
	检验中心是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2

计量确认间隔
	检验中心建立了《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。

检验中心暂无需要调整间隔的测量设备。 
	综合部

检验部
	否

	12
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3

设备调整控制
	检验中心编制了《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》、《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。

检验中心暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	综合部

检验部
	否

	13
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.2

测量过程


	检验中心编制了《计量确认管理程序》。查《申请认可的检测能力及仪器设备(含标准物质/标准样品)配置/核查表》，共识别了15个重要测量过程。对重要测量过程均导出了计量要求。
查关键测量过程“电动车整体称重测量过程”的《计量要求导出和验证记录表》，测量要求的识别与计量要求的导出情况符合要求。查“电动车整体称重测量过程”的“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确。
	综合部

检验部
	否

	14
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1

测量不确定度
	检验中心编制了《测量不确定度管理程序》，对高度控制的测量过程已经按要求进行了测量不确定度评定。

查《电动车整体称重测量过程测量不确定度评定报告》，评定方法符合要求。
	综合部

检验部
	否

	15
	检验中心是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2

溯源性
	查检验中心《设备管理一览表》，共有58台测量设备，均委外检定校准。检定校准服务机构4家为 “宁波市计量测试研究院（（浙）法计（2018）33002号）”、“中国赛宝实验室计量检测检验中心（CNASL13344）” 、“宁波市公正计量行（CNAS L6764）”、“中测测试科技（杭州）有限公司（CNAS L6764）”。抽查8台测量设备，均溯源到SI单位。符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。
	综合部

检验部
	否

	16


	检验中心是否对测量体系监视形成文件？检验中心是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视?
	8.2.4

测量管理体系的监视
	查检验中心已建立了《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。

查《 检测能力比对评定表》，对测量过程按照规定持续有效的进行了监视，满足要求。
	综合部

检验部
	否

	17
	检验中心发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	检验中心编写了《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 

检验中心于2022年7月21日～7月22日开展内审，发现1个不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。符合要求。
	综合部

检验部
	否

	18
	检验中心如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	检验中心编写了《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正。

查《2022年度测量管理体系内审不符合项整改计划》、《2022年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定了纠正措施和预防措施，满足标准要求。
	综合部

检验部
	否

	19
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查Z000368-Q-05007-041344-KD-21-02《国家强制性产品认证试验报告》1份、NZJ/CX05-01-A/0《环境条件监控记录》、 NZJ/CX05-01-C/2“仪器设备使用、维护记录本”等相关质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。
	综合部

检验部
	否

	20
	检验中心能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	能源管理
	检验中心主要耗能为电。2022年1月至8月用电96000度。共计折合11.80吨标煤。检验中心不是重点用能单位。
	综合部
	否


 2 / 2

